МУК 4.3.1675-03

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха

Дата введения 2003-06-30

ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ.

1. Область применения

1.1. Настоящие методические указания (далее - указания) разработаны в соответствии с #M12291 901729631Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ#S (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650), #M12293 0 901765645 3154 24572 126402297 2422330468 4264994108 106 8011790 1280084117Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании#S, утвержденном #M12291 901765645постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554#S (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295) и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, устанавливающими нормируемые показатели аэроионного состава воздуха производственных и общественных помещений.

1.2. Указания действуют на всей территории Российской Федерации и определяют основные требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха в производственных и общественных помещениях, а так же могут применяться при санитарно-эпидемиологической оценке аэроионизирующего оборудования.

1.3. Указания направлены на предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье человека аэроионной недостаточности и избыточного содержания аэроионов в воздухе на рабочих местах.

1.4. Указания предназначаются для лабораторий физических факторов центров Госсанэпиднадзора и других лабораторий, аккредитованных на право проведения измерений опасных и вредных производственных факторов.

2. Требования к счетчикам аэроионов

2.1. Для проведения измерений концентраций аэроионов следует применять аспирационные счетчики аэроионов типов, внесенных в государственный Реестр средств измерений Госстандарта Российской Федерации. Используемый счетчик аэроионов должен иметь действующее свидетельство о поверке.

2.2. Счетчики аэроионов должны обеспечивать селективное измерение концентраций аэроионов, раздельно положительной и отрицательной полярностей, в диапазоне от 2х10 до 1х10 (ион/см) с допустимой основной погрешностью не более 50% и обеспечивать учет и устранение влияния тока проводимости от аэрозольных частиц на результаты измерений.

2.3. Счетчики аэроионов должны быть портативными, иметь выходы для подключения к анализирующим устройствам и заземление.

Предпочтительно использование счетчиков аэроионов, имеющих автономное электропитание и обеспечивающих автоматическую обработку результатов измерений концентраций аэроионов положительной и отрицательной полярностей и расчет коэффициента униполярности.

2.4. Использование счетчиков аэроионов должно осуществляться в соответствии с требованиями указаний и их руководств по эксплуатации (руководство).

3. Общие требования к проведению контроля

3.1. Предварительно следует ознакомиться с объектом измерений (производственным помещением, рабочим местом, используемым аэроионизатором (деионизатором), при его наличии на рабочем месте либо при проведении его санитарно-эпидемиологической оценки, эксплуатационной документацией (эксплуатационный документ) и сертификатом соответствия на него).

3.2. Подготовить счетчик аэроионов к работе, выполнить предварительные операции по созданию необходимых условий измерений, включая требования безопасности, подготовить объект измерений (проверить правильность размещения аэроионизатора или деионизатора при их наличии) и опробовать счетчик аэроионов в соответствии с его руководством.

3.3. Провести ориентировочные измерения концентрации аэроионов в нескольких произвольных местах контролируемого объекта. Если при этом регистрируются концентрации аэроионов любой или обеих полярностей, превышающие 5000 ион/см при отсутствии аэроионизаторов, то следует провести контроль на соответствие контролируемого объекта требованиям радиационной безопасности и принять все необходимые меры в соответствии с санитарными правилами по обеспечению радиационной безопасности.

3.4. Контроль аэроионного состава воздуха производственных и общественных помещений должен проводиться не ранее чем через 1 час после начала рабочей смены при осуществлении характерных для контролируемого объекта технологических производственных процессах.

3.5. Установить счетчик аэроионов на контролируемом рабочем месте, причем при проведении измерений, перед его аспирационным входом не должно находиться никаких посторонних предметов*.

______________

* Любые расположенные вблизи счетчика аэроионов заряженные предметы (синтетическая одежда, отделочные материалы и т.д.) могут влиять на результаты измерений.

3.6. При измерениях концентраций аэроионов на оснащенных аэроионизатором (деионизатором) рабочих местах необходимо соблюдать следующее:

- отбор проб воздуха счетчиком аэроионов должен производиться в направлении, перпендикулярном направлению преимущественного движения аэроионов от аэроионизатора (или к деионизатору);

- измерения концентрации аэроионов следует производить на расстояниях и по прошествии времени после включения аэроионизатора (деионизатора), указанных в эксплуатационном документе на него;

3.7. В помещении, где производится санитарно-эпидемиологическая оценка аэроионизаторов (деионизаторов) не должны присутствовать оборудование и материалы, способные создавать или накапливать электростатический заряд, видеодисплейные терминалы, оргтехника и другие работающие аэроионизаторы (деионизаторы), если иное не предусмотрено эксплуатационном документом на испытуемые аэроионизаторы (деионизаторы).

4. Методика выполнения измерений

4.1. Перед проведением измерений концентрации аэроионов необходимо предварительно произвести снятие фоновых показаний счетчика аэроионов  при его выключенной воздуходувке и открытой крышке его аспирационного входа. Значения этих показаний не должны превышать допустимых уровней собственного фона счетчика аэроионов , получаемых при его работе с закрытой крышкой аспирационного входа, указанных в свидетельстве о поверке или руководстве. Если это соблюдается, то значением i-го единичного измерения концентрации аэроионов , ион/см, является выдаваемое счетчиком аэроионов показание , т.е. . Если это не соблюдается, то при определении значения i-го единичного измерения концентрации аэроионов  нужно учитывать показания , вычитая их (алгебраически) из показаний счетчика аэроионов , т.е. .

4.2. Произвести измерения концентрации аэроионов  в соответствии с руководством применяемого счетчика аэроионов путем ряда последовательных измерений, состоящих из 8 показаний, через интервал времени, указанный в его руководстве. В случае, если наблюдается явная зависимость концентраций аэроионов  от времени, то измерения следует повторять с интервалом в 0,25 часа до тех пор, пока значения  не потеряют зависимость от времени.

4.3. Определить среднее арифметическое значение , (ион/см) по формуле:

,                                                                              (1)

где  - номер измерения (показания счетчика аэроионов);

- количество показаний счетчика аэроионов (с учетом исключения промахов).

4.4. Если какое-либо значение однократного измерения, например , значительно отличается от остальных, необходимо произвести оценку данного значения, не является ли оно промахом. Для этого необходимо рассчитать среднее квадратическое отклонение  (ион/см) по формуле:

(2)

4.5. Показание  является промахом и его необходимо исключить, если выполняется следующее условие:

,                                                                       (3)

где  - коэффициент, зависящий от количества показаний  (с учетом исключения промахов) и доверительной вероятности Р. При Р=0,95 этот коэффициент  соответственно равен:

- 2,62 - для =7 (один промах);

- 2,78 - для =6 (два промаха);

- 3,04 - для =5 (три промаха);

Если неравенство (3) не выполняется, то дальнейшие вычисления следует проводить с учетом , т.е. при значении =8.

Полученное среднее значение  является результатом измерения концентрации аэроионов и заносится в графу "" протокола, а в графы "" и "" протокола заносятся минимальное  и максимальное  значения концентрации аэроионов .

Если из 8 произведенных измерений промахами оказались значения более чем трех измерений, то следует произвести проверку используемого счетчика аэроионов на предмет его работоспособности.

4.6. При санитарно-эпидемиологической оценке аэроионизатора (деионизатора), или при контроле аэроионного состава воздуха на рабочем месте, где он эксплуатируется, дополнительно к операциям, изложенным в п.п.4.1.-4.5. настоящей методики, необходимо определить границы отклонений  от полученного среднего значения концентрации аэроионов , при доверительной вероятности Р=0,95 и с учетом предела основной погрешности используемого счетчика аэроионов  (ион/см).

Для этого необходимо рассчитать доверительную случайную погрешность результата измерений  (ион/см) по формуле:

,                                                                    (4)

где  - коэффициент Стьюдента, зависящий от количества измерений  (с учетом исключения промахов при их наличии) и доверительной вероятности Р. При Р=0,95 этот коэффициент , соответственно равен:

- 2,365 - для =8;

- 2,447 - для =7;

- 2,571- для =6;

- 2,776 - для =5.

4.7. Если , то . Если , то . Если , то значение  определяется по формуле:

(5)

4.8. Результаты  и  заносятся в протокол в графы  и .

4.9. Указанные операции производятся для определения концентраций аэроионов положительной  и отрицательной  полярностей.

4.10. Рассчитать коэффициент униполярности  по формуле:

(6)

4.11. Сравнить полученные значения ,  и  с требованиями действующих санитарных правил и нормативов.

4.12. Требования действующих санитарных правил и нормативов признаются выполненными, если полученные значения концентраций аэроионов и коэффициента униполярности находятся внутри диапазонов, определяемых нормируемыми показателями.

Приложение 1

(рекомендуемое)

| #G0Образец протокола |
| --- |
| Приложение N _________ к заключению от "____" _________ 20___ г. N ______ |
| Протокол измерений аэроионного состава воздуха от "____" _________ 20____ г. N ______ |
| 1. Наименование объекта |  |
| 2. Местонахождение объекта |  |
| 3. Характеристика помещения (рабочего места) |  |
| 4. Наличие аэроионизирующего оборудования |  |
| 5. Тип используемого счетчика аэроионов |  |
| 6. Расстояния, см: А |  | ; В |  | ; С |  |

| #G0Полярность аэроионов | Концентраци аэроионов, , (ион/см) | Коэффициент униполярности, |
| --- | --- | --- |
|  | значения единичного измерения, | средние значения |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |

| #G0Выводы, рекомендации и примечания: |  |
| --- | --- |
| Приложение. Схема размещения рабочих мест и мест проведения измерений на стр. |
| Измерения проводил: |  | Руководитель подразделения: |  |
| Представитель контролируемого объекта: |  |

Приложение 2

(справочное)

Рекомендации к заполнению

протокола измерений аэроионного состава воздуха

1. В п.1 протокола (прилож.1) указывается полное наименование контролируемого объекта, а в случае санитарно-эпидемиологической оценки работы аэроионизирующего оборудования, указывается полное наименование организации-заявителя, предоставившей исследуемый образец оборудования.

2. В п.2 указываются юридический и фактический адреса, наименование подразделения, помещения и рабочего места контролируемого объекта, а в случае санитарно-эпидемиологической оценки работы аэроионизирующего оборудования, указываются юридический и фактический адреса организации-заявителя.

3. В п.3 указывается используемый в контролируемом помещении вид вентиляции, наличие в помещении оборудования и материалов, способных накапливать электростатический заряд, кондиционеров, видеодисплейных терминалов и других видов оргтехники, аэроионизаторов, деионизаторов.

4. В п.4 указывается номер технических условий, вид, назначение, заводской номер и наименование используемого (при его наличии, при его отсутствии - ставится прочерк) или проходящего санитарно-эпидемиологическую оценку аэроионизирующего оборудования.

5. В п.5 указывается наименование, заводской номер и данные свидетельства о поверке (номер и дата выдачи, срок действия, кем выдано и предел основной погрешности (6) используемого счетчика аэроионов.

6. В п.6 указываются расстояния:

- А - от оборудования, оказывающего влияние на аэроионный состав воздуха, до зоны дыхания персонала;

- В - от оборудования, оказывающего влияние на аэроионный состав воздуха, до аэроионизирующего оборудования;

- С - от аэроионизирующего оборудования до зоны дыхания персонала.

При отсутствии на рабочем месте источника электростатических полей в п.п.А и В ставятся прочерки. При отсутствии аэроионизирующего оборудования на рабочем месте (в помещении) в п.п.В и С ставятся прочерки. При санитарно-эпидемиологической оценке аэроионизаторов, предназначенных для нормализации аэроионного состава воздуха на рабочих местах, где имеются источники электростатических полей, или рабочих мест, где эксплуатируются такие аэроионизаторы, заполнение данного раздела не меняется. В случае проведения санитарно-эпидемиологической оценки других видов аэроионизирующего оборудования заполняется только п.п.С, а в п.п.А и В ставятся прочерки.

7. Таблица заполняется согласно ее графам и колонкам.

8. В разделе "выводы, рекомендации и примечания" излагаются выводы о соответствии результатов проведенных обследований санитарно-эпидемиологическим требованиям, рекомендации по их приведению в соответствие, указывается класс и степень вредности условий труда (в случае выявления) и возможные примечания.

9. При необходимости к протоколу контроля аэроионного состава воздуха на рабочих местах может составляться поясняющая схема расположения рабочих мест и оборудования, оказывающего воздействие на состояние аэроионного состава воздуха в контролируемом помещении, (при проведении санитарно-эпидемиологической оценки аэроионизаторов (деионизаторов) поясняющая схема составляется обязательно).

10. По дополнительному согласованию между контролирующей организацией и администрацией контролируемого объекта или организацией-заявителем, предоставившей исследуемый образец аэроионизирующего оборудования, к протоколам могут прикладываться более подробные описания проводимых исследований.

11. На основании настоящих протоколов контролирующими службами разрабатываются соответствующие заключения, к которым настоящие протоколы являются приложениями и предписания.

12. Протокол подписывается проводившим исследования сотрудником и руководителем соответствующего подразделения контролирующей службы и представителем контролируемого объекта с указанием их должностей, фамилий и инициалов.

В случае отказа представителя контролируемого объекта от подписания протокола, он должен в письменном виде изложить причины, мешающие ему подписать протокол. Данные случаи рассматриваются в установленном порядке.

При санитарно-эпидемиологической оценке аэроионизирующего оборудования подпись представителя организации-заявителя, предоставившей исследуемый образец аэроионизирующего оборудования, не требуется.